**各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **浙大妇院（医疗）设备基本需求表** | | |
| **项目名称** | | 数字胃肠机（兼DSA功能） |
| **一** | **基本要求** | |
| 1.1 | 用途：该设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造影及ERCP检查、专用泌尿系检查、子宫输卵管造影等常规放射学诊断及治疗的需要。 | |
| 1.2 | 数量：1 | |
| **二** | **主要功能及参数** | |
| 1. 平板探测器尺寸≥17x17inch(43x43cm)  平板探测器像素≥139μm  1. 空间分辨率：≥3.6LP/MM 2. 说明冷却方式 3. 高压发生器功率≥80KW 4. 高压发生器最大电流≥1000mA 5. 球管热容量≥750KHU 6. 床体最大承重：≥200kg 7. 床体可以倾斜 8. 床体侧向移动：≥20cm 9. 影像成像范围距离床体头端最近处≤15cm 10. 球管倾斜角度能够达到±40度 11. 球管具备旋转角度，需说明旋转角度 12. SID：≥150cm 13. 球管类型：栅控球管 14. 热容量：≥750KHU 15. 最大系列采集速度：≥15fps 16. 具备高速透视，需说明每秒帧数 17. 透视图像储存量≥1000幅 18. 透视摄影切换时间：≤0.8秒 19. 需要具备DSA功能，提供血管减影造影机功能，满足血管和非血管等介入治疗要求 | | |
| **三** | **主要配置及附件** | |
| 1、主机一套  2、诊断床1张  3、自动限束器1个  4、高压发生器1个  5、图像数字化系统1套  6、消化道检查专用包1个  7、平板1个  8、一体式遥控台1个  9、控制桌1张 ，配套椅子  10、≥19英寸高分辨液晶监视器(附监视器底座) 2个  11、变压器1个  12、双焦点0.7/1.2mm 栅控球管1个  13、最长型连接电缆1个  14 、DR控制柜在检查室，配电屏在控制室1个  15.不间断电源 1个  16. DSA(含实时DSA, map, RSM-DSA)1套  17. 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） | | |
| 四 | **售后服务要求** | |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 2年 | |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 | |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格 | |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌）； | |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 | |
| 五 | **配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码** | |
| 5.1 |  | |